通风工作站（台式）技术特征描述参数

规格：1200*900*2350（注：可根据仪器尺寸定制）

质量：冷轧钢板、铝合金

服务：质保5年

安全：10-15A   220v

使用期限：≥5

一、台面：采用≥15mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻肌肤感，为了更好防污效果，不得是橘皮麻面等粗糙釉面效果），台面高温一体烧制成型，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等多种化学试剂，耐刮磨，耐摩擦。台面配中水杯＋单口羊角水龙头，规格≥300*229*147（±5mm），为了易于清洁，内外侧都必须有专业耐腐蚀釉面。台面四周带安全倒角，工艺细节美观大方。投标人投标时须提供台面生产厂家针对本项目（含项目名称和编号）且加盖台面生产厂家公章的售后服务承诺函。

1、表面抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，检测方法：覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”、应至少同一份检测报告需要同时满足≥83种化学试剂检测，），应至少包含有：98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、异丙醇，亚甲蓝5%，墨水，鞋油，酱油，乙酰丙酮，正己烷，石油醚，铬酸洗液，氢氧化钠40%，1，4-二氧六环，甲酚红乙醇液（0.1%），正丁醇，正辛烷，异丙醚，尿素6%，1，2-二氯乙烷，四氢呋喃，口红，氯苯，异辛烷，草酸饱和液，番茄酱，乙腈，硫酸铜10%，氯化钠5%，次氯酸钠13%，高锰酸钾10%，三氯化铁10%，咖啡、乙酸正戊酯、碳酸钠5%、氯化钠20%、过氧化氢3%，煤油、紫药水等大于83种化学试剂。

2、防滑效果：静摩擦系数（干态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M,检测结果≥0.71。

3、防滑效果：静摩擦系数（湿态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M,检测结果≥0.66。

4、耐磨性测定：参照GB/T3810.7-2016有釉砖表面耐磨性的测定，检测结果≥5级12000转。

5、重金属检测：检测标准依据GB/T4100-2015，检测项目为:(铅溶出量、镉溶出量)，提供相关检测报告的检测结果为:未检出。

6、破坏强度检测:检测标准依据GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥>13362N。

7、为了实验人员健康、环保性能须同时满足以下两种检测方法：甲醛释放量：检测标准依据GB18580-2017,检测时间为72h，检测结果为未检出；甲醛释放量（干燥器法）：检测标准依据GB/T17657-2022,检测结果为未检出。

8、吸水率：检测标准依据GB/T3810.3-2016检测，单个值≤0.0026%-0.0151%，平均值≤0.012%，抗冲击性（恢复系数）：检测标准依据GB/T3810.5-2016，检测结果≥0.88；

9、耐光色牢度：参照GB/T 17657-2022标准，检测结果≥5级；

10、表面耐划痕性能:参照 GB/T 17657-2022 标准，表面负荷为 1.0 测试后，表面无划痕

★11、须提供以上1-10项佐证文件、为了保证检测报告权威性，需提供通过CMA及CNAS认证的国检集团的检测报告复印件，检测机构有检测以上项目的资质（备查），且附有针对此项目专用的文字水印，并加盖生产厂家鲜章。

★12、为保证产品质量，须提供台面制造厂商的中国绿色产品认证证明及产品3C强制认证证明复印件；此证书上必须与台面制造商公司名称一致且证书认证产品名称包含“实验室陶瓷板”，前述证明材料复印件须放置于文件中，否则不予认可。
★13、为保证产品质量：台面制造厂商须具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围中至少包括实验室陶瓷台面、等材料，以此证明产品稳定。开标时需提供认证证书原件或复印件并加盖厂商公章，前述证明材料复印件须放置于文件中，否则不予认可。

二、通风柜用陶瓷纤维内衬导流板：采用5mm厚一体实芯（内外均为同色透芯白色）通风柜专用陶瓷纤维板，内外材质一致，正反面均为光滑亮面、易于清洁。

性能：

1、抗酸碱腐蚀参照GB/T 17657-2013标准：至少通过28％氨水，37％盐酸，85％磷酸，40％氢氧化钠，37％甲醛，3％双氧水，99％乙酸，苯，丙酮，乙醚，四氯化碳，等13种化学腐蚀试剂检测，检验结果5级。

2、阻燃性能参照UL94-2015标准：垂直燃烧（3.2MM）V-0级、自动熄火。

3、物理抗冲击韧性参照GB/T1451-2005标准，检验结果≥62.4KJ/㎡。

4、拉伸强度参照GB/T1447-2005标准，检验结果≥61.4MPa。

5、吸水率参照GB/T1462-2005标准，检验结果≤0.05%。

6、弯曲强度参照GB/T1449-2005标准，检验结果≥121MPa。
★7、需在投标文件中提供以上1-7项、通过CMA或者CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件，且附有针对此项目专用的文字水印，并加盖生产厂家鲜章。

三、通风柜体要求：
 通风柜性能检测符合：面风速0.5m/s，偏差比最大＜15%，最小＜10%；检测结果满足可视化测试：符合；示踪气体测试泄露浓度平均值＜0.01ppm；拉门移动影响测试值＜0.002ppm。提供对应检测报告

▲ 通风柜性能检测符合：检测结果满足SF6浓度泄漏率测试（内部测试、外部测试）：平均浓度值<0.01ppm；干扰测试：平均浓度值<0.1ppm；静压/阻力51Pa。空气交换率∑（%）≥47.6；提供对应检测报告

通风柜符合国家机械行业标准JB/T6412-1999性能型式检测标准。
▲ 变风量通风柜符合JG/T222-2007实验室变风量排风柜型式检测标准。提供对应的检测报告。
通风柜主体承重框架使用1.2mm以上优质冷轧钢板，其余部分使用1.0mm优质冷轧钢板制作，钢板单体燃烧性能符合GB8624-2012标准A(A2）级要求；钢板抗盐雾符合GB/T3325-2017的标准要求。

▲钢板老化测试20天后 ，样品测试面无失光， 无变色，无粉化，无泛金，无斑点，无玷污，无开裂，无气泡，无长霉，无剥落，无生锈，等级为0级。提供2023年钢板老化测试检测报告。
生产环节全部由高端数控机床激光数控切割中心裁剪、定位切孔、数控折弯成型、电子脉冲数控点焊焊接而成，喷涂前九工位前处理，预脱脂，主脱脂，主脱脂，水洗，水洗，纳米陶化，纯水洗，纯水洗，烘干后使用优质环氧树脂粉末喷涂。底柜涂层厚度≥75υm,附着力高、表面硬度强、抗腐蚀，外形色泽美观。柜体的内衬板固定由铝型材扣接组装，无裸露螺丝钉，方便日后的维修与拆装。侧板前模块化设计，方便后期水电气路的扩展
8.视窗：安全移门与前顶面板之间设有边框式固定5mm钢化玻璃视窗，以增大视窗的整体面积，方便工作人员操作及柜体内的观察。主视窗顶部配有5mm钢化玻璃阻溢板，防止通风柜内气流紊乱和外溢。玻璃视窗轨道一体成型铝型材，玻璃安全移门升降灵活自由，可以停留在任意位置，有橡胶缓冲限位装置。移动门把手为一体成型铝合金材质与平移玻璃门结合一体并同宽，方便使用者上下扶手施力，符合人体工学要求，一体成型铝合金材质台面弧形补风翻板，下补风设计，左右侧板活动型可拆卸，根据实际需求随意调节位置。
9.通风柜两侧立柱40mm宽度，控制器为窄边智能化设计，整个通风柜内部使用空间更大。
10.LED圆形照明灯:照明系统使用2-4个圆形LED等，灯罩隐藏于顶板上，与通风柜中的气体不直接接触，避免腐蚀隐患，容易更换，免维护，买酸碱性能卓越，有效的避免传统的玻璃灯罩碎裂造成的安全隐患。可根据客户要求选配或加装紫外线消毒灯。
11.电源：下柜体伺服面板下端各配有4个220V的10A/16A实验室专用五孔电源插座，断电开关为德力西、施耐德、西门子等品牌漏电保护开关，漏电开关配有防溅防水的保护盒，伺服面板预留水、电、气等控制阀对接孔。
12.排风口：锥形缩口耐腐材质一体成型集气罩，底部入口为长方形开口，顶部出口管径约250－315mm，可直接连接风管。集气罩具设计锥形集风角度（30°-90°）及圆滑度，减少压损及噪音，可以获得良好的集气平均性及低压损。
13.通风柜下柜配备独立的伺服系统，斜面设计，方便水、电、气的使用。下柜体每个柜体为完整独立的落地型全钢制柜体，每台通风柜配置两台对开门款式底柜单元，下柜门合页：采用2毫米厚开启210°的304不锈钢五福式四丝孔合页，单门承重约45公斤不变形，耐腐蚀、经久耐用，开合五十万次以上，免维护。可拆卸后背检修板，每个柜体带独立的可调节层板。专用门碰：ABS塑料包裹镀锌强磁，耐腐蚀、经久耐用，免维护。拉手：不锈钢U型拉手。柜体两侧为可拆卸活动检修门板，方便电、水、气路的维修与安装。 下柜可根据客户实际需要选配：易燃易爆防火柜、酸碱柜、废液收集柜、垃圾回收、排风管路等装置。
14.柜体内腔：内衬顶板、背板、侧板由54mm*16mm*2mm壁厚专用铝材框架固定。内衬板及导流板：采用5mm白色陶瓷纤维内衬板，耐酸碱、耐有机溶剂、耐高温并使用铝材与锁扣固定连接，美观结实，无裸露螺丝。独特的导流排风设计，导流板能够根据各种不同密度、不同分子量的挥发性化学品气体在通风柜内腔内被彻底、迅速排出。

15.传动系统由内嵌有11根钢丝齿形皮带及转动同步轴铝制齿轮组成，传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动比，不偏载。传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低。传动效率高，维护保养方便，不需润滑，维护费用低。 无污染,可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。

通风工作站（落地式）技术特征描述参数

规格：1200*900*2350（注：可根据仪器尺寸定制）

质量：冷轧钢板、铝合金

服务：质保5年

安全：10-15A   220v

使用期限：≥5

一、通风柜用陶瓷纤维内衬导流板：采用5mm厚一体实芯（内外均为同色透芯白色）通风柜专用陶瓷纤维板，内外材质一致，正反面均为光滑亮面、易于清洁。

性能：

1、抗酸碱腐蚀参照GB/T 17657-2013标准：至少通过28％氨水，37％盐酸，85％磷酸，40％氢氧化钠，37％甲醛，3％双氧水，99％乙酸，苯，丙酮，乙醚，四氯化碳，等13种化学腐蚀试剂检测，检验结果5级。

2、阻燃性能参照UL94-2015标准：垂直燃烧（3.2MM）V-0级、自动熄火。

3、物理抗冲击韧性参照GB/T1451-2005标准，检验结果≥62.4KJ/㎡。

4、拉伸强度参照GB/T1447-2005标准，检验结果≥61.4MPa。

5、吸水率参照GB/T1462-2005标准，检验结果≤0.05%。

6、弯曲强度参照GB/T1449-2005标准，检验结果≥121MPa。
★7、需在投标文件中提供以上1-7项、通过CMA或者CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件，且附有针对此项目专用的文字水印，并加盖生产厂家鲜章。

二、通风柜体要求：
 通风柜性能检测符合：面风速0.5m/s，偏差比最大＜15%，最小＜10%；检测结果满足可视化测试：符合；示踪气体测试泄露浓度平均值＜0.01ppm；拉门移动影响测试值＜0.002ppm。提供对应检测报告

▲ 通风柜性能检测符合：检测结果满足SF6浓度泄漏率测试（内部测试、外部测试）：平均浓度值<0.01ppm；干扰测试：平均浓度值<0.1ppm；静压/阻力51Pa。空气交换率∑（%）≥47.6；提供对应检测报告

通风柜符合国家机械行业标准JB/T6412-1999性能型式检测标准。
▲ 变风量通风柜符合JG/T222-2007实验室变风量排风柜型式检测标准。提供对应的检测报告。
通风柜主体承重框架使用1.2mm以上优质冷轧钢板，其余部分使用1.0mm优质冷轧钢板制作，钢板单体燃烧性能符合GB8624-2012标准A(A2）级要求；钢板抗盐雾符合GB/T3325-2017的标准要求。

▲钢板老化测试20天后 ，样品测试面无失光， 无变色，无粉化，无泛金，无斑点，无玷污，无开裂，无气泡，无长霉，无剥落，无生锈，等级为0级。提供2023年钢板老化测试检测报告。
生产环节全部由高端数控机床激光数控切割中心裁剪、定位切孔、数控折弯成型、电子脉冲数控点焊焊接而成，喷涂前九工位前处理，预脱脂，主脱脂，主脱脂，水洗，水洗，纳米陶化，纯水洗，纯水洗，烘干后使用优质环氧树脂粉末喷涂。底柜涂层厚度≥75υm,附着力高、表面硬度强、抗腐蚀，外形色泽美观。柜体的内衬板固定由铝型材扣接组装，无裸露螺丝钉，方便日后的维修与拆装。侧板前模块化设计，方便后期水电气路的扩展
8.视窗：安全移门与前顶面板之间设有边框式固定5mm钢化玻璃视窗，以增大视窗的整体面积，方便工作人员操作及柜体内的观察。主视窗顶部配有5mm钢化玻璃阻溢板，防止通风柜内气流紊乱和外溢。玻璃视窗轨道一体成型铝型材，玻璃安全移门升降灵活自由，可以停留在任意位置，有橡胶缓冲限位装置。移动门把手为一体成型铝合金材质与平移玻璃门结合一体并同宽，方便使用者上下扶手施力，符合人体工学要求，一体成型铝合金材质台面弧形补风翻板，下补风设计，左右侧板活动型可拆卸，根据实际需求随意调节位置。
9.通风柜两侧立柱40mm宽度，控制器为窄边智能化设计，整个通风柜内部使用空间更大。
10.LED圆形照明灯:照明系统使用2-4个圆形LED等，灯罩隐藏于顶板上，与通风柜中的气体不直接接触，避免腐蚀隐患，容易更换，免维护，买酸碱性能卓越，有效的避免传统的玻璃灯罩碎裂造成的安全隐患。可根据客户要求选配或加装紫外线消毒灯。
11.电源：下柜体伺服面板下端各配有4个220V的10A/16A实验室专用五孔电源插座，断电开关为德力西、施耐德、西门子等品牌漏电保护开关，漏电开关配有防溅防水的保护盒，伺服面板预留水、电、气等控制阀对接孔。
12.排风口：锥形缩口耐腐材质一体成型集气罩，底部入口为长方形开口，顶部出口管径约250－315mm，可直接连接风管。集气罩具设计锥形集风角度（30°-90°）及圆滑度，减少压损及噪音，可以获得良好的集气平均性及低压损。
13.通风柜下柜配备独立的伺服系统，斜面设计，方便水、电、气的使用。下柜体每个柜体为完整独立的落地型全钢制柜体，每台通风柜配置两台对开门款式底柜单元，下柜门合页：采用2毫米厚开启210°的304不锈钢五福式四丝孔合页，单门承重约45公斤不变形，耐腐蚀、经久耐用，开合五十万次以上，免维护。可拆卸后背检修板，每个柜体带独立的可调节层板。专用门碰：ABS塑料包裹镀锌强磁，耐腐蚀、经久耐用，免维护。拉手：不锈钢U型拉手。柜体两侧为可拆卸活动检修门板，方便电、水、气路的维修与安装。 下柜可根据客户实际需要选配：易燃易爆防火柜、酸碱柜、废液收集柜、垃圾回收、排风管路等装置。此条参数仅限于台式通风柜。
14.柜体内腔：内衬顶板、背板、侧板由54mm*16mm*2mm壁厚专用铝材框架固定。内衬板及导流板：采用5mm白色陶瓷纤维内衬板，耐酸碱、耐有机溶剂、耐高温并使用铝材与锁扣固定连接，美观结实，无裸露螺丝。独特的导流排风设计，导流板能够根据各种不同密度、不同分子量的挥发性化学品气体在通风柜内腔内被彻底、迅速排出。

15.传动系统由内嵌有11根钢丝齿形皮带及转动同步轴铝制齿轮组成，传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动比，不偏载。传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低。传动效率高，维护保养方便，不需润滑，维护费用低。 无污染,可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。

标本存放柜（冷藏型）技术特征描述参数

规格：800*900*2350（注：可根据仪器尺寸定制）

质量：SUS304不锈钢

服务：质保3年

安全： 220v

使用期限：≥5

1、规格尺寸：800*800*2000 （±5mm）
2、柜体结构说明：主体框架采用1.0mm厚优质SUS304不锈钢钢板，内填充聚50mm厚聚氨酯保温材料。

3、配置冷气导流槽，提高制冷效率。

4、采用双层中空隔热玻璃门，柜门玻璃具有自动加热除霜功能。柜门具有防盗功能。玻璃门内侧安装密封条，防止有害气体溢出。

5、采用进口压缩机，制冷温度可调，降低甲醛、二甲苯等有害气体挥发。

6、配置活动层架，可调节柜内高度。

7、配备隐藏式万向轮，方便搬运。

8、当柜门开启时排风风机开启，形成柜内负压，减少有害气体外溢。

9、智能电路控制系统，温度设定，超过温度报警提示。

★10、配备臭氧定时消毒功能，可与温控系统联动，满足任意指定时间完成消毒。

11、为了使用安全，防止发生触电事故，需满足以下要求：

★12、标本冷藏储存柜结构和外壳应有足够的防止意外触及带电部件的防护，用IEC61032的B型试验棒进行检查，应不能触及带电部件。

★13、标本冷藏储存柜结构应使得即使在非正常工作时，它不会产生火灾，机械伤害或电击的危险。在运行过程中逐一施加正常使用时可能出现的各种故障（每次只模拟一种故障条件）。试验应连续进行，在试验期间和试验后，储存柜应复合国标要求。

★14、标本冷藏储存柜处于空载状态，以5°进行倾斜，不应翻到。将拉门、盖子及类似的部件调整到最不利的位置，以5°进行倾斜，不应翻到。

★15、在触及插头的插脚时，不会因有充过电的电容而引起电击危险，电气绝缘不受冷凝水或泄露液体的影响。
风机、管道技术特征描述参数

规格：PP250(注：根据现场施工条件）
质量：PP材质

服务：质保2年

安全： 化学气体专用
使用期限：≥4年

采用PP材质化学气体专用风机管道，具有吸力大，噪音低等优点

功率：300W  转速：1450转/分  电压：交流220V  

频率：50/60Hz 风量：2300m3/小时 静压：260pa 噪音：40db 

排风口径：250mm 风压：28-30（毫米水柱）工作方式：离心式

 净重：7.2KG 材质：PP材质

