## Sheet1
云南省第一人民医院中西医协同“旗舰”医院制剂室项目检验设备参数
序号 | 产品名称 | 采购数量 | 采购参数 | 图片
1 | 综合药品稳定性试验箱 | 2 | 1. 储备电源型 UPS电源储电 2. 技术指标 恒温恒湿箱（专业型） 3. 控温范围 -5～80℃ 4. 温度分辨率 0.1℃ 5. 温度波动度 高温：±0.5℃ 低温：±1℃ 6. 控湿范围 I：40～85%RH 7. 湿度偏差 ±2%RH 8. 输入功率 2100W 9. 工作环境温度 +5～35℃ 10. 电源电压 AC220V 50HZ 11. 工作室尺寸（mm）W×D×H 600×500×830 型号：≥720L 12. 外形尺寸（mm）W×D×H 740×900×1580 13. 载物托架（标配） 3块 14. 无氟设计 15. 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调。 16. 微电脑温度湿度控制器，采用TMHM平衡式调温调湿方法，运行稳定，控温控湿精确并安全可靠。 17. 压缩机等关键零部件均参考采用进口产品。 18. 参考选用进口湿度传感器。 19. 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。 20. 箱体左侧有一直径25mm的测试孔，便于实验操作与测试
2 | 电导率仪 | 1 | 1、测量参数：电导率、电阻率、TDS、盐度、温度多参数同步测量； 2、电导率测量范围：0.00μS/cm ~ 2000mS/cm，自动量程切换； 3、最小分辨率：0.001μS/cm； 4、电子单元引用误差：±0.5% FS； 5、温度补偿范围：0~99.9℃，25℃为基准温度，自动/手动补偿可选； 6、显示方式：5英寸彩色触摸液晶屏，中文显示，多参数同屏显示； 7、电极规格：标配K=1.0不锈钢电导电极，可选K=0.01/0.1/10.0电极； 8、数据存储：可存储256组测量数据，128组校准记录； 9、工作电源：AC220V / 50Hz，DC12V外接电源； 10、外形尺寸：320×220×180mm； 11、整机重量：1.2kg，台式设计适配实验台摆放。
3 | 1/10万电子天平 | 2 | 基本功能： 1、基本称量、计件称量、百分比称量。 2、超大背光LCD显示屏。 3、ABS塑料外壳，可拆卸不锈钢秤盘和带顶部滑门的玻璃风罩，下挂式秤钩，防盗锁，保护罩。 4、用户可调节环境参数和亮度、自动去皮、自动变暗、可设置量程校准点、软件锁定和重置菜单；可调节通讯设置和数据打印选项；用户可自定义项目名和用户ID、软件过载/欠载指示、稳定指示。 5、测量单位： 克; 千克; 毫克等。 技术参数： 1、最大秤量：220 g 2、可读性：0.0001 g 3、重复性sd (5%的满量程)：0.08 mg 4、重复性sd (满量程)：0.1 mg 5、线性误差，典型：±0.06 mg 6、线性误差：±0.2 mg 7、校准：内部校准 8、稳定时间：3 s 9、温漂(PPM/K)：±3 10、典型最小称量值 (USP K=2, U=0.10%)：160 mg 11、最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*：82 mg 12、通信：RS232 13、秤盘尺寸：90 mm 14、尺寸(高x长x宽)：303 mm x 317 mm x 201 mm 15、净重：4.5 kg 16、电源要求：电源输入:100–240V~200mA，50–60Hz，12–18VA 电源输出:12V DC 0.5A （为保证产品和售后服务质量，需厂家提供iso9001证书，售后服务承诺原件盖鲜章）
4 | 天平、电子秤 | 2 | 电子天平，携带使用。用于样品称量；称量值：0- 20Kg 精度（分度值 ）：1/3000FS 键盘：双重防水 去皮：去皮重量等于最大秤量 超重报警：超过最大秤量的 0.15% 时，软件会自动报警 工作电源：交流 220V(-15%-10%)5OHz, 直流配用 6V4AH 可充电电池 功耗：工作状态数码管全屏显示〈 5W、节能状态 C/W 〉 使用环境：温度 lO ℃ ~ 一 40 ℃ : 湿度 10%-80%
5 | 配液缸 | 2 | 食品级304不锈钢，100L，带转运车
6 | 药品冰箱 (双门2-8℃冷藏/-20℃冷冻） | 1 | 1.产品样式：立式。 2.冷藏室容积：198L。 3.冷冻室容积：102L。 4.总容积：300L。 5.额定功率：349W。 6.产品净重：100kg。 7.气候类型：SN/N。 8.制冷方式：冷藏室采用风冷设计；冷冻室采用直冷设计。 9.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。 10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 11.外部材料：喷涂钢板。 12.内部材料：PS吸塑内胆。 13.外部尺寸（宽*深*高）：650*620*1980（mm）。 14.内部尺寸（宽*深*高）： 冷藏室尺寸565*480*759（mm）； 冷冻室尺寸461*465*600（mm）。 15.外门结构：冷藏冷冻室均为发泡门体，数量2扇。 16.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，门封条可拆卸。 17.内部结构：冷藏室采用2层浸塑网架+1个网框，搁架可调高度，有插卡槽；冷冻室采用3层抽屉。 18.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体,带2个调平脚，可固定箱体。 19.制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。 20.压缩机：知名品牌压缩机，数量2台。 21.风道设计：冷藏室采用循环风冷背吹技术，使箱体温度更均匀。 22.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；上下间室独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。 23.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。 24.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 25.安全系统： （1）键盘锁定功能，密码保护功能，防止随意调整运行参数； （2）标配2个暗锁设计，防止开关门异常； （3）备用电池确保断电后报警至少24小时； （4）传感器故障安全运行模式； （5）宽电压带适用，可在187～242V范围内正常使用； 26.特色功能： （1）双LED数码显示屏，可分开显示上下间室的温度数据及各种报警信息； （2）冷藏室和冷冻室，分别采用独立的制冷系统，独立显示、独立控温； （3）冷藏室内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然。 27.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证； （2）医疗器械注册证； （3）ISO9001质量管理体系认证； （4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证； （6）ISO45001职业健康安全管理体系认证。 28.售后质保：整机质保三年。
7 | 高压蒸汽灭菌器(200L) | 1 | 1 灭菌室有效容积：200L；内胆尺寸：Φ510*980mm。 2 设备外形尺寸（长宽高）：660*640*1370（mm）。 3 设备功率：6KW。 4 设计压力：0.3Mpa。 5 设计温度：150℃。 6 箱体可设置灭菌温度：满足105℃～138℃。 7 灭菌时间：0～99h99min； 8 灭菌模式：器械、敷料、橡胶、液体、自定义等。 9 显示精度0.1℃。 10 温度波动度+2℃。 11 多种故障报警（中途退出报警、灭菌器内防干烧过温保护器动作报警、灭菌器内温度异常报警、腔内温度传感器故障报警、升温超时报警、灭菌过程温度低报警等）。 12 灭菌完成应有蜂鸣器提醒并自动停机。 13 腔室至少为06Cr19Ni10不锈钢材质。 14 机械、数字双压力显示,触摸式按键。 15 配有不锈钢网篮，304不锈钢材质。 16 具有超温、超压自动保护、断水保护功能 17 提供特种设备生产许可证（含设计资格） 18 提供医疗器械生产许可证 19 提供医疗器械注册证 20 具有一年内第三方出具的灭菌效果检测报告 21 提供ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 13485证书、CE证书、ISO 45001中国职业健康安全管理体系、ISO 14001环境管理体系认证
10 | 振荡器 | 2 | 1、振荡方式：往复式振荡； 2、振荡幅度：20mm； 3、转速范围：0-300rpm，无级调速； 4、转速精度：±1rpm； 5、定时范围：1-999min，数显定时； 6、最大负载：10kg； 7、夹具规格：适配50-1000ml锥形瓶，标配万能弹簧夹； 8、电机类型：直流无刷静音电机； 9、工作电源：AC220V/50Hz； 10、外形尺寸：420×320×280mm； 11、安全保护：过载保护、定时结束蜂鸣提醒。
8 | 干燥箱 | 1 | 结构特点： 外 箱 体：箱体精选冷轧钢板基材，静电烤漆工艺处理，表面形成致密防护层，坚硬牢固，具有极强的防锈能力。 工 作 室：内胆采用不锈钢材质，镜面抛光处理，搁板支架快拆设计，自由装卸，便于调整。 隔 热 层：箱体与工作室之间采用隔热防护体系，具有良好的保温功能，有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。 密封技术：高密度合成耐热硅胶密封条，防止热量流失，并能长期高温运行，使用寿命长。 观察玻璃：双层钢化玻璃观察窗，能清晰观察箱内加熱的物品，又有良好的隔热效果。 风 道：强制对流通风结构，提高温度响应速度，改善温度均匀性和较少温度波动。 控制面板：采用微电脑智能数显控温仪，精度高，无超调，有温度修正功能、定时功能。 控 温：配置恒温系统，搭载高敏传感器，保障持续运行的稳定性。 风 机：带有风机调速装置，可任意调节风量大小。 选 配：多段可编程控制器（可设定多段不同温度和时间，自动切换），针式打印功能，USB储存接口。 基本参数： 容积：70L 电源电压：AC220V 50Hz 恒温波动度：±1.0℃ 温度均匀性：±2℃%（测试点为100℃） 温度分辨率：0.1℃ 控温范围：RT+5℃～300℃ 定时范围：1～9999min 额定功率：700W 1400W 内胆尺寸WxDxH：40x40x45cm 外形尺寸WxDxH：55x67x74cm 搁板（标配）/最多：2/7块
9 | 控温摇床 | 1 | 结构特点： 1、外 箱 体:精选冷轧钢板基材，静电烤漆工艺处理，表面形成致密防护层，坚硬牢固，具有极强的防锈能力。 2、工 作 室:内胆采用SUS304不锈钢材质，镜面抛光处理，便于工作室清洁。 3、灭菌功能:内置紫外线灭菌，可定期对箱体内部进行细菌消杀。 4、控制面板:大屏幕液晶显示屏，采用微电脑控制，能连续、精准、实时显示温度以及转速和工作时间。 5、观 察 窗:特种高透全视窗，配备任意停气拉杆，开门轻松自如。 6、1、控温:配置恒温系统，搭载高敏传感器，保障持续运行的稳定性。控 7、安全功能:设有运行参数记忆功能，下次启动记忆上次的参数。 设有来电恢复功能，不受断电影响，来电后可自动按原设定程序恢复运行。 设有开门自停保护装置，打开保护罩自动停止运转，关门继续运行。 8、电机:直流无刷电机，可长时间连续运转，安全可靠。 9、染具:万能弹簧夹、粘垫板、三角烧瓶夹，以上夹具三选一。 技术参数： 旋转频率：20-300rpm 频率精度：±lrpm 摆振幅度：Ф26mm 定时范围：1-9999min 温控范围：不带制冷型 RT+5-60℃C/制冷型4~60°C 温控精度：±0.1°C 温度均匀度：±1°C(测试点为37°C) 托盘数量：1 功率：不制冷700W/制冷800W 内胆尺寸：48x45x32cm 外形尺寸：56x85x57cm
11 | 电动薄层喷雾器 | 1 | 1、喷嘴规格：0.2mm/0.3mm双不锈钢防腐喷嘴，可切换； 2、喷雾压力：0.07-0.2MPa（10-30PSI），无级调压； 3、雾化颗粒：0.1-3μm，雾化均匀； 4、工作喷程：25-40cm，无风环境下最大喷程80cm； 5、显色剂容积：50ml玻璃试剂瓶，耐腐蚀； 6、空压机参数：静音无油空压机，功率80W，排气量90L/min，噪音≤45dB； 7、管路材质：耐有机溶剂聚四氟乙烯管路； 8、工作电源：AC220V/50Hz； 9、外形尺寸：450×200×150mm； 10、整机重量：6.5kg，适配通风橱内使用。
12 | 酒精灯 | 5 | 1、材质：高硼硅耐热玻璃，耐温差≥120℃，冷热交替不易炸裂； 2、标称容量：150ml，适配实验室常规加热需求； 3、灯体尺寸：高度118mm，底部直径75mm，瓶口直径30mm； 4、灯芯规格：标准棉质灯芯，直径3mm，露出长度5-8mm； 5、火焰温度：外焰最高可达800℃，内焰约500℃； 6、燃料要求：95%工业酒精，填充量为容积的1/4-2/3； 7、配套附件：聚丙烯防漏灯帽，带阻燃密封设计，防止酒精挥发； 8、安全设计：重心下移防倾倒结构，灯芯管带陶瓷隔热设计。
13 | 防腐电热板 | 1 | 1、加热面板材质：铝合金基材+PFA特氟龙防腐涂层，耐强酸碱、有机溶剂腐蚀； 2、面板尺寸：400×300mm，可同时处理多个样品； 3、温控范围：室温 ~ 200℃，可按需定制最高350℃规格； 4、控温精度：±1℃，PID数显智能控温； 5、温度均匀性：±2℃，整板加热均匀，无局部过热； 6、加热功率：2000W，30分钟内可达最高温度； 7、控制方式：分体式PID数显控制，控制器可置于通风橱外，防腐蚀； 8、工作电源：AC220V / 50Hz； 9、安全配置：超温报警、防干烧保护、过载保护； 10、外形尺寸：加热面板420×320×150mm，控制器200×150×80mm； 11、整机重量：12kg，结构稳定放置平稳。
14 | 红外灯 | 1 | 1. 供电：AC220V 50Hz 2. 功率：250W 3. 光源：飞利浦原装红外加热灯泡，波长1.2～1.4μm，红外辐射效率≥85%，黄光红外热源 4. 灯架结构：台式白色软管万向支架，灯头角度任意调节；底座配备无级调温旋钮，可以调节功率、控制加热温度 5. 安全配置：金属防护网罩，防烫伤；国标两孔电源线 6. 测温参考（常压环境） 距离5cm：≈103℃ 距离10cm：≈95℃ 距离20cm：≈69℃ 7. 整机尺寸：总高度61.5cm，底座直径22cm，灯头长度18.5cm 8. 用途：实验室样品加温、薄层实验加热、样品干燥、恒温照射处理
15 | 生物安全柜 | 1 | 1．二级生物安全柜，气流模式：30%外排，70%内循环； 2．产品符合强制性标准 GB 41918-2022《生物安全柜》； 3．外箱体采用冷轧钢板防静电喷塑，三侧采用不锈钢一体化结构，工作区四面负压包围设计，工作区配备防水电源插座，可选配水、气阀接口，满足不同实验操作需求； 4．柜体和支架可分离，10度前倾设计，更符合人体工程学动力，使操作者更舒适； 5．7英寸彩色智能触控屏，显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯寿命、日期、时间、送排风阻力、温湿度等参数，方便观察设备运行数据，支持多级权限管理； 6．洁净等级：ISO4(10级CLass10)； 7．下降风速:0.33m/s±0.025；吸入风速:0.53m/s±0.025； 8．噪声:≤65dB(A)； 9．电源:AC,单相220V/50Hz； 10．外形尺寸（长x宽x高mm）:1500×760×2200 mm； 11．内部尺寸（长x宽x高mm）:1300×600×660 mm； 12．光照度:≥1000LuX； 13．高效节能EC/无刷直流风机，可自动补偿：风量波动、过滤器阻塞及压差波动，如有异常声光报警提示； 14．空气净化系统：采用ULPA高效过滤器（0.12μm@99.9995%过滤效率），配备智能寿命监测系统，动态能量条实时显示剩余寿命，低于10%时声光报警提示更换；（查询界面可查看具体累计及剩余使用时间） 15．节能管理系统：前窗关闭自动进入ECO节能模式，风机约30%功率运行,照明灯维持开启状态；（可选择关闭此功能） 16．人体感应模块：设备进入ECO模式后，当操作人员离开20min后（时间可调节），自动进入待机模式,实现无人值守安全运行; 17．断电保护功能：断电自恢复功能，意外断电后重启可自动回至预设风速; 18．一键静音功能：当设备发出持续声光报警时，可按静音键关闭报警音； 19．前窗采用6mm厚防UV钢化玻璃，配备无段式平衡配重系统，可任意定位；可选配电动门系统及扫描监控系统；具备限高/限低报警：当玻璃门过高或过低时声光报警提示； 20．紫外灯预约及定时功能：一键式预约紫外灯消毒时间，班前或班后自动运行；可按用户习惯设定单次或每天消毒，也可选择无预约； 21．安全联锁： (1)安全柜风机与玻璃门互锁：当玻璃门抬起时风机自动运行；当玻璃门完全关闭时，风机自动进入节能模式； (2)紫外灯与玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃门完全关闭时且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，保护人员的安全； 22．生物安全性： (1)人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次；狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次 ； (2)产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ； (3)交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次； 23．厂家具备资质： （1）医疗器械生产许可证； （2）SFDA医疗器械注册证； （3）ISO 14001:环境管理体系认证证书； （4）ISO 9001:质量管理体系认证证书； （5）ISO 13485:医疗器械质量管理体系认证证书； （6）ISO 45001:职业健康管理体系认证证书； （7）出口资质CE认证； （8）产品拥有数十项专利；
16 | 超净工作台 | 1 | 1、设备类型：单人单面垂直送风超净工作台； 2、洁净等级：ISO Class 5（等同于美联邦209E百级洁净度）； 3、菌落数：≤0.5个/皿·时（Ø90mm培养平皿）； 4、平均风速：0.3~0.5m/s，垂直送风，双速可调，风速均匀稳定； 5、噪音：≤62dB(A)，符合实验室环境噪音标准； 6、振动半峰值：≤3μm（X/Y/Z方向），无振动干扰； 7、照度：操作区照度≥300Lx，满足操作视觉需求； 8、工作区尺寸（长×宽×高）：870×650×520mm； 9、外型尺寸（长×宽×高）：1045×675×1580mm； 10、内胆材质：304不锈钢，耐腐蚀易清洁，圆弧角设计； 11、外壳材质：优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理； 12、过滤系统：初效过滤+HEPA高效过滤，对0.3μm颗粒过滤效率≥99.99%； 13、配套配置：254nm紫外灭菌灯、照明日光灯、不锈钢操作台、滑动玻璃门； 14、工作电源：AC220V / 50Hz，最大功率≤400W； 15、安全设计：紫外灯与照明/风机联锁，防止紫外线泄漏。
17 | 电陶炉 | 1 | 1. 额定电压：220V/50Hz，额定功率：500W 2. 加热盘：铸铁封闭式盘面，无明火设计，最高炉盘温度可达500℃ 3. 控制方式：机械式五档分级调温，带自动恒温功能 4. 安全配置：3C认证、高温警示标识、过热防护，冷轧钢板静电喷塑外壳 5. 外形尺寸：约240×240×90mm，台式放置不占空间